а

Груздев Д.А., 374 группа

08.11.2005.

Отчёт по лабораторной работе  № 5

«А анализ воды очищенной»

,Цель работы: Освоить способы анализа воды очищенной.  Объект исследования: Вода очищенная (Aqua purificata)

Оборудование: – Потенциометр,

– Электроплитка (нагревательный элемент);

- Аналитические весы.

Посуда: градуированные пипетки на 1,00 и 10,00 мл;  градуированные мерные стаканы объёмом 50,0 и 500,0 мл; бюретка;  часовое стекло; мерный цилиндр объёмом 50 мл; пробирки бесцветного стекла; мерные колбы на 1 л.

Реактивы: - Ацетон (CHqC(O)CHq);

- Дифениламин ((CgHg)gNH);

- Исследуемая вода очищенная (Н~О);

- Калия гидроксид (KOH);

- Калия иодид (К1);

- Калия хлорид (КС1);

- Кислота азотная (HNOq);

- Кислота серная концентрированная (Н~$О4);

- Кислота серная разведённая (HzSO4);

- Кислота хлористоводородная разведённая (НС1);

- 0,01 М раствор калия перманганата (KMn04);

- Раствор серебра нитрата (AgNO>);

- Раствор бария хлорида (BaC1ї);

- Раствор аммония хлорида ( Н~С1);

- Раствор аммиака їOH);

- Раствор аммония оксалата (ї)їCїO4).

- Ртути дихлорид (сулема) (HgC1ї);

- Спирт 95% (С~Н~ОН).

Ход работы:

1. Анализ по показателю рН.

Было приготовлено около 5 мл насыщенного раствора калия

хлорида, и 0,3 мл этого раствора было добавлено к 100 мл воды

очищенной. Для полученного раствора с помощью потенциометра было определено значение рН Значение рН составило 6,00, что удовлетворяет требованию ФС 42-2619-97 («рН полученного раствора должно составлять от 5 до 7»).

2. Анализ на восстанавливающие вещества:

В соответствии с НД (ФС 42-2619-97) в воде очищенной не

должно содержаться восстанавливающих веществ. В ходе анализа до кипения было доведено 100 мл воды и добавлено к ней 1 мл 0,01 М раствора калия перманганата и 2 мл кислоты серной разведённой.  После 10-минутного кипячения полученного раствора исчезновения розовой окраски не произошло, что свидетельствовало об отсутствии в образце воды очищенной восстанавливающих веществ и соответствии его требованиям ФС 42-2619-97.

3. Анализ на нитраты и нитриты.

В соответствии с НД (ФС 42-2619-97) в воде очищенной не

должно выявляться примесей нитрат- и нитрит-ионов. Для проведения анализа был приготовлен раствор дифениламина (по ГФ XI, вып. 2, ОС «Реактивы»): 0,05 г дифениламина растворили в смеси 10 мл кислоты серной концентрированной и 2 мл воды. В 2 одинаковые пробирки было помещено по 5 мл воды очищенной, и в одну из них добавили 1 мл свежеприготовленного раствора дифениламина. Пробирки сравнивались на белом фоне, и между ними не было обнаружено различия по окраске, то есть было показано отсутствие примесей нитрат- и нитрит-ионов. То есть исследуемая вода очищенная соответствует требованию ФС 42-2619-97 по показателю отсутствия примесей нитратов и нитритов.

4. Анализ на аммиак и соли амония:

В соответствии с НД (ФС 42-2619-97) примесь аммиака и ионов

аммония в воде очищенной не должна превышать 0,2 мкг в 1 мл.

Для проведения испытания был приготовлен реактив Несслера (Kg[HgI4]) в соответствии с методикой предложенной ГФ XI (вып.2, ОС «Реактивы»): для этого 10 г калия иодида (КI) было растворено в 10 мл воды; к полученному раствору добавлялся из бюретки по каплям насыщенный раствор ртути дихлорида (HgC1ї), приготовленный по навеске ртути дихлорида массой 5,16 г, до появления красно-оранжевого осадка. К полученной смеси было добавлено 30,00 г калия гидроксида (КОН), и объём раствора был доведён до 200 мл. Таким

а

образом, было получено 200,0 мл реактива Несслера (калия тетраиодмеркурата (П) щелочного раствора).

Кроме того, был приготовлен эталонный раствор аммоний-иона в соответствии с ГФ XI (вып.1, ОС «Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей»): 0,628 г высушенного хлорида аммония растворили в воде в мерной колбе на 1 л и довели объём до метки (раствор А). 10 мл раствора А растворили в мерной колбе на 1 л в воде и довели объём до метки (раствор Б, содержит 0,002 мг иона аммония в 1 мл).

К 10 мл исследуемой воды очищенной было добавлено 0,15 мл реактива Несслера, и смесь была перемешана. Аналогичная операция была проделана с раствором, содержащим 1 мл эталонного раствора Б и 9 мл воды. Через 5 минут было проведено сравнение полученных растворов на белом фоне. Окраска испытуемого раствора не превысила окраску эталона, то есть содержание аммиака и иона аммония в исследуемой воде очищенной отвечает требованию ФС 42-2619-97.

5. Анализ на хлориды

В соответствии с НД (ФС 42-2619-97) в воде очищенной не

должно обнаруживаться примеси хлорид-ионов. Для проведения испытания к 5 мл испытуемой воды очищенной было добавлено 5 мл спирта 95% и 0,5 мл кислоты азотной. 5,25 мл полученного раствора было перенесено в пробирку, аналогичную пробирке с оставшейся частью раствора. К одной из пробирок было добавлено 0,5 мл раствора серебра нитрата, после чего было произведено сравнение её с пробиркой, в которую не был внесён основной реактив, открывающий примесь хлорид-ионов, на тёмном фоне. В растворе, к которому был добавлен раствор серебра нитрата, наблюдалась стойкая опалесценция,  свидетельствовавшая о присутствии в анализируемом веществе примеси хлорид-ионов и о несоответствии его требованию ФС 42-2619-97 по этому показателю.

Наличие опалесценции обусловлено образованием хлорида серебра, нерастворимого в присутствии азотной кислоты:

Cl + Ag+→AgCl↓

(белый, нерастворим в HNO,)

б. Анализ на сульфаты:

В соответствии с НД (ФС 42-2619-97) в воде очищенной не

должно обнаруживаться примеси сульфат-ионов. Для проведения испытания к 5 мл испытуемой воды очищенной было добавлено 5 мл ацетона и 0,5 мл кислоты хлористоводородной разведённой. 5,25 мл полученного раствора было перенесено в пробирку, аналогичную пробирке с оставшейся частью раствора. К одной из пробирок было добавлено 1,0 мл раствора бария хлорида, после чего было произведено сравнение её с пробиркой, в которую не был внесён основной реактив,  открывающий примесь сульфат-ионов, на тёмном фоне. В растворе, к которому был добавлен раствор бария хлорида, наблюдалась стойкая опалесценция, свидетельствовавшая о присутствии в анализируемом веществе примеси сульфат-ионов и о несоответствии его требованию ФС 42-2619-97 по этому показателю.

Наличие опалесценции обусловлено образованием сульфата бария, нерастворимого в растворах сильных кислот:

SO42-+ Ва2+ → BaSO4↓

(белый, нерастворим в сильных кислотах)

7. Анализ на кальций-ионы.

В соответствии с НД (ФС 42-2619-97) в воде очищенной не

должно обнаруживаться примеси кальций-ионов. В пробирку,  содержащую 20 мл исследуемой воды очищенной, было добавлено 2 мл раствора аммония хлорида и 2 мл раствора аммиака. Половина содержимого пробирки была перенесена в другую, такую же,  пробирку, и к ней был добавлен 1 мл раствора аммония оксалата.  После сравнения двух пробирок на тёмном фоне между ними не было установлено различия, что свидетельствовало об отсутствии в

исследуемом веществе примеси ионов Са2+ и о соответствии его требованиям ФС 42-2619-97 по этому показателю.

Вывод: В ходе проделанной работы был проведён анализ воды очищенной на наличие в ней примесей, ограничения по наличию или требования по отсутствию которых оговорены в ФС 42-2619-97. Кроме того, при выполнении работы были приобретены навыки приготовления реактивов (индикатор дифениламин и реактив Несслера) в соответствии с указаниями ОС «Реактивы» ГФ XI (вып.2).  В ходе анализа было установлено несоответствие представленной воды очищенной требованиям НД по показателям присутствия в ней примесей сульфат - и хлорид-ионов.

УрГМА

Кафедра фармации

Протокол испытания  № 5 от 08.11.05.

Наименование образца: Вода очищенная Регистрационный номер: (нет данных)  Серия: (нет данных)

Изготовитель: (нет данных)  Поставщик: (нет данных)

Нормативный документ ФС 42-2619-97 Количество образца: 10 л

Дата постутпления образца: 08.11.2005.

| Показатель | Требования по НД | Результат испытания |
| --- | --- | --- |
| рН | От 5 до 7 | Соответствует |
| Восстанавливающие вещ-ва | Не должно обнаруживаться | Соответствует |
| Нитраты нитриты | Не должно обнаруживаться | Соответствует |
| Аммиак и соли аммония | Не более 0.2 мкг в 1 мл | Соответствует |
| Хлориды | Не должно обнаруживаться | Не Соответствует |
| Сульфаты | Не должно обнаруживаться | Не Соответствует |
| Кальций | Не должно обнаруживаться | Соответствует |

Заключение

Образец воды очищенное не соответствует_________________________________________

Требованиям нормативной документации:

ФС 42-2619-97__________________________________________________

По показателям : наличия примеси хлоридов и сульфатов___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Испытание провёл: Груздев Д.А. , студент 374 группы

Руководитель испытательной лаборатории: Зырянов В.А. к.х.н.